## Filter
Bilag XX: Modultest af analogt filter
Frekvens | Amplitude ind | Amplitude ud i V | Amplitude ud i dB | Top til top ind & ud, i ms | Fasedrej i grader
1 | 2.5 | 2.5 | 7.9588 | 0 | 0
5 | 2.5 | 2.5 | 7.9588 | 3 | -5.4
10 | 2.5 | 2.5 | 7.9588 | 4.6 | -16.56
20 | 2.5 | 2.47 | 7.8539 | 4.4 | -31.68
30 | 2.5 | 2.36 | 7.4582 | 4.4 | -47.52
35 | 2.5 | 2.27 | 7.1205 | 4.7 | -59.22
40 | 2.5 | 2.14 | 6.6083 | 4.8 | -69.12
43 | 2.5 | 2.04 | 6.1926 | 4.8 | -74.304
46 | 2.5 | 1.97 | 5.8893 | 4.8 | -79.488
50 | 2.5 | 1.81 | 5.1536 | 4.8 | -86.4
53 | 2.5 | 1.72 | 4.7106 | 5 | -95.4
56 | 2.5 | 1.61 | 4.1365 | 5 | -100.8
60 | 2.5 | 1.48 | 3.4052 | 5 | -108
70 | 2.5 | 1.18 | 1.4376 | 4.4 | -110.88
80 | 2.5 | 0.96 | -0.35458 | 4.4 | -126.72
90 | 2.5 | 0.77 | -2.2702 | 4.05 | -131.22
100 | 2.5 | 0.64 | -3.8764 | 3.75 | -135
110 | 2.5 | 0.55 | -5.1927 | 3.58 | -141.768
120 | 2.5 | 0.46 | -6.7448 | 3.63 | -156.816
150 | 2.5 | 0.29 | -10.752 | 2.8 | -151.2
500 | 2.5 | 0.0275 | -31.2133 | 0 | -180

## Vandsøjle
Bilag XX: Integrationstest med vandsøjle, sammenhæng mellem væsketryk og udgangsspænding på filteret
Udregning af vandsøjle tryk
Diameter af søjle [m] | 0.114
A, søjlens grundareal [m^2] | 0.010207
ρ, massefylde af vand [kg/m^3] | 997
g, tyngdeaccleration [m/s^2] | 9.82
h, højde af vandstand [m] |  | 0.059 | 0.0735 | 0.1165 | 0.143 | 0.155
p, vandsøjlenstryk [Pa] | (ρ·A·h·g)/A | 577.6419 | 719.6047 | 1140.5979 | 1400.0472 | 1517.5337
mmHg, vandsøjlenstryk i mmHg |  | 4.33 | 5.4 | 8.56 | 10.5 | 11.38
Vandsøjlenstryk i mmHg |  | 4.33 | 5.4 | 8.56 | 10.5 | 11.38
Teoretisk spændings output
Indgangssignal, teori [V] | 5µV·5V·p[mmHg] | 0.00010825 | 0.000135 | 0.000214 | 0.0002625 | 0.0002845
Spænding udgang af filter [V] | Gain = 400 | 0.0433 | 0.054 | 0.0856 | 0.105 | 0.1138
Målinger af spændings output
Spænding udgang af filter [V] |  | 0.02 | 0.031 | 0.064 | 0.083 | 0.0925

## Filter og forstærker sammen
Bilag xx: Data for integrationstest af forstærker og filter sammen
Frekvens i Hz | Amplitude ind i V | Amplitude ud i V | Amplitude i DB | Gain | Tidsforskydning i ms | Fasedrej i grader
1 | 0.006 | 2.37 | 7.495 | 395 | 0 | 0
1 | 0.007 | 2.775 | 8.8653 | 396.4286 | 0 | 0
10 | 0.006 | 2.375 | 7.5133 | 395.8333 | 4 | -14.4
10 | 0.007 | 2.775 | 8.8653 | 396.4286 | 4 | -14.4
20 | 0.006 | 2.375 | 7.5133 | 395.8333 | 5 | -36
20 | 0.007 | 2.7 | 8.6273 | 385.7143 | 5 | -36
25 | 0.006 | 2.3 | 7.2346 | 383.3333 | 4.6 | -41.4
25 | 0.007 | 2.7 | 8.6273 | 385.7143 | 4.6 | -41.4
35 | 0.006 | 2.16 | 6.6891 | 360 | 4.8 | -60.48
35 | 0.007 | 2.6 | 8.2995 | 371.4286 | 4.8 | -60.48
40 | 0.006 | 2.03 | 6.1499 | 338.3333 | 4.5 | -64.8
40 | 0.007 | 2.37 | 7.495 | 338.5714 | 4.5 | -64.8
45 | 0.006 | 1.9 | 5.5751 | 316.6667 | 4.7 | -76.14
45 | 0.007 | 2.21 | 6.8878 | 315.7143 | 4.7 | -76.14
50 | 0.006 | 1.73 | 4.7609 | 288.3333 | 4.4 | -79.2
50 | 0.007 | 2.02 | 6.107 | 288.5714 | 4.4 | -79.2
55 | 0.006 | 1.55 | 3.8066 | 258.3333 | 4.7 | -93.06
55 | 0.007 | 1.82 | 5.2014 | 260 | 4.7 | -93.06
60 | 0.006 | 1.41 | 2.9844 | 235 | 4.4 | -95.04
60 | 0.007 | 1.64 | 4.2969 | 234.2857 | 4.4 | -95.04
70 | 0.006 | 1.125 | 1.0231 | 187.5 | 4.5 | -113.4
70 | 0.007 | 1.3 | 2.2789 | 185.7143 | 4.5 | -113.4
90 | 0.006 | 0.725 | -2.7932 | 120.8333 | 4.15 | -134.46
90 | 0.007 | 0.85 | -1.4116 | 121.4286 | 4.15 | -134.46
100 | 0.006 | 0.625 | -4.0824 | 104.1667 | 3.8 | -136.8
100 | 0.007 | 0.7 | -3.098 | 100 | 3.8 | -136.8
200 | 0.006 | 0.001625 | -55.7829 | 0.27083 | 2.18 | -156.96
200 | 0.007 | 0.001825 | -54.7747 | 0.26071 | 2.18 | -156.96
500 | 0.006 | 0.025 | -32.0412 | 4.1667 | 1.01 | -181.8
500 | 0.007 | 0.03 | -30.4576 | 4.2857 | 1.01 | -181.8
1000 | 0.006 | 0.01 | -40 | 1.6667 | 0 | -180
1000 | 0.007 | 0.014 | -37.0774 | 2 | 0 | -180
[7 empty] | 3dB frekvens ved 7mV amplitude | 4.9497
3.4354
36.5646

## Forstærker
Modultest af forstærkeren
DC Signal
Vin i mV | Vin i V | Vin målt i V | Vout i V | Forstærkning | Oprindelig input | Forstærkning
3 | 0.003 | 0.00125 | 0.98 | 784 | 0.00245 | 400
4 | 0.004 | 0.00195 | 1.3 | 666.6667 | 0.00315 | 412.6984
5 | 0.005 | 0.00325 | 1.88 | 578.4615 | 0.00445 | 422.4719
6 | 0.006 | 0.00395 | 2.14 | 541.7722 | 0.00515 | 415.534
7 | 0.007 | 0.00555 | 2.66 | 479.2793 | 0.00675 | 394.0741
8 | 0.008 | 0.0062 | 2.94 | 474.1935 | 0.0074 | 397.2973
9 | 0.009 | 0.0076 | 3.46 | 455.2632 | 0.0088 | 393.1818
10 | 0.01 | 0.00825 | 3.76 | 455.7576 | 0.00945 | 397.8836
Sinus Signal 1 Hz
Vin i mV | Vin i V | Vin målt i V | Vout i V | Forstærkning | Oprindelig input | Forstærkning
1 | 0.001 | 0.0011 | 0.385 | 350 | 0.0009625 | 400
2 | 0.002 | 0.002 | 0.77 | 385 | 0.0018625 | 413.4228
3 | 0.003 | 0.00305 | 1.16 | 380.3279 | 0.0029125 | 398.2833
4 | 0.004 | 0.003925 | 1.545 | 393.6306 | 0.0037875 | 407.9208
5 | 0.005 | 0.0051 | 1.985 | 389.2157 | 0.0049625 | 400
6 | 0.006 | 0.0061 | 2.37 | 388.5246 | 0.0059625 | 397.4843
7 | 0.007 | 0.0069 | 2.79 | 404.3478 | 0.0067625 | 412.5693
8 | 0.008 | 0.00795 | 3.22 | 405.0314 | 0.0078125 | 412.16
9 | 0.009 | 0.0088 | 3.59 | 407.9545 | 0.0086625 | 414.43
10 | 0.01 | 0.00975 | 3.98 | 408.2051 | 0.0096125 | 414.0442